河北省地方计量检定规程

JJG(冀) xxxx—xxxx

压缩氢气加气柱

Compressed Hydrogen Bleeding Pole

（报批稿）

河北省市场监督管理局

发布

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 压缩氢气加气柱 检定规程 Verification Regulation of Compressed Hydrogen Bleeding Pole |  | JJG(冀) xxxx—xxxx |
| --- | --- | --- |

本规程委托河北省计量监督检测研究院负责解释

归口单位：; 河北省市场监督管理局. 主要起草单位：; 河北省计量监督检测研究院. 参加起草单位：; 安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司 河北省计量监督检测研究院廊坊分院.

本规范主要起草人：

武  磊（河北省计量监督检测研究院）

李  健（河北省计量监督检测研究院）

高俊令（河北省计量监督检测研究院）

参加起草人：

卢百吉（安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司）

经雅静（河北省计量监督检测研究院）

李怀恩（安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司）

吕永强（河北省计量监督检测研究院廊坊分院）

刘  渤（河北省计量监督检测研究院廊坊分院）

目    录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

3.1  术语	（1）

3.2  计量单位	（2）

4  概述	（2）

4.1  构造	（2）

4.2  工作原理	（2）

5  计量性能要求	（3）

5.1  最大允许误差	（3）

5.2  重复性	（3）

5.3  付费金额误差	（4）

5.4  最小质量变量	（4）

6  通用技术要求	（4）

6.1  外观及随机文件	（4）

6.2  误差调整	（5）

6.3  封印设置	（5）

6.4  密封性	（5）

6.5  限压保护	（5）

7  计量器具控制	（5）

7.1  检定条件	（5）

7.2  检定项目和方法	（6）

7.3  检定结果处理	（10）

7.4  检定周期	（10）

附录A  检定证书/检定结果通知书、原始记录的信息格式	（11）

附录B  检定结果原始记录信息格式	（12）

引    言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程的基础性系列文件。

本规程参照了JJG 996-2012《压缩天然气加气机》、JJG（冀）192-2021《车用压缩氢气加气机》的相关内容，结合GB 50516《加氢站技术规范》、GB/T 31138《加氢机》、DB 13/T 5753-2023《长管拖车氢气运输技术要求》等标准的计量技术要求和我国压缩氢气加气柱的实际使用情况、行业现状进行制定。

本规程为首次制定。

压缩氢气加气柱

范围

本规程适用于最大质量流量不大于7.2kg/min的压缩氢气加气柱的首次检定、后续检定和使用中检查。

引用文件

JJG 996-2012 压缩天然气加气机

JJG（冀）192-2021车用压缩氢气加气机

GB 50516  加氢站技术规范

GB/T 24499  氢气、氢能与氢能系统术语

GB/T 31138-2022  加氢机

DB 13/T 5753-2023 长管拖车氢气运输技术要求

R139：2018《Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles》（车用压缩气体燃料计量系统）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

术语和计量单位

术语

3.1.1  压缩氢气加气柱 compressed hydrogen bleeding pole

为氢气长管拖车、氢气管束集装箱等提供氢气充装及卸车服务的设备称为压缩氢气加气柱。根据用途分为两种，一种为充氢柱，一种为卸氢柱。

充氢柱安装于压缩氢气母站，为压缩氢气长管拖车等提供充装服务的专用设备，并带有控制、限压、计量和计价等功能。卸氢柱主要安装于压缩氢气子站，用于压缩氢气长管拖车给加氢子站提供卸氢服务。

3.1.2  加氢软管 dispenser hose

为长管拖车辆加注氢燃料的柔性软管，加氢软管一端与拉断阀相连，一端与充氢接头相连。

3.1.3  充氢接头 dispensers nozzle

安装在压缩氢气加气柱加氢软管末端，用于连接压缩氢气加气柱与长管拖车的加注接口。

3.1.4  拉断阀 breakaway coupling valve

安装在加氢软管上的装置，当加氢过程出现超过张拉极限的情况时，可断开压缩氢气加气柱上的加氢软管，并防止氢气从压缩氢气加气柱中泄漏。

3.1.5  目标压力 target pressure

加注正常结束时，储氢气瓶内预期压力值。

3.1.6  紧急停机装置 emergency shutdown device

压缩氢气加气柱上的专用保护装置，紧急情况下人工触发后，能执行相应关断逻辑，切断或隔离氢气燃料来源，并关闭由于继续运行将导致事故加剧和扩大的设备，一般设在压缩氢气加气柱的明显位置。

3.1.7  电子计控器 electronic computer

压缩氢气加气柱的计算和控制装置，可接受流量计传输的流量电信号和压力测量装置的压力电信号等，并按设定的参数运算；可进行数据的传送和显示操作，并自动判断和控制流体的流动；具有回零功能、付费金额指示功能等，还可实现计量误差的调整。

3.1.8  辅助装置 ancillary device

压缩氢气加气柱上用以实现特殊功能的设备，通常有预置功能、打印功能等。

3.1.9 最小质量变量 minimum quality variable

压缩氢气加气柱显示质量的最小变化量。

3.1.10 最小付费变量 minimum payer deviation

压缩氢气加气柱的最小质量变量和单价的乘积。

计量单位

3.2.1  质量：千克，kg。

3.2.2  流量：千克每分钟，kg/min。

3.2.3  压力：兆帕，MPa。。

3.2.4  温度：摄氏度，℃。

用于贸易结算的质量单位为千克（kg），付费金额单位为元（人民币）。

概述

构造

压缩氢气加气柱一般由气体过滤器、质量流量计、控制阀、压力测量装置、拉断阀、加氢软管、充氢接头以及电子计控器、辅助装置等组成。

工作原理

充氢柱工作时，氢气从气源接口进入压缩氢气加气柱进气管路，依次经过气体过滤器、氢气质量流量计、进气控制阀、拉断阀、加氢软管后通过充氢接头进入储氢容器，完成加氢工作。压缩氢气加气柱的电子计控器自动控制加氢过程，并与加氢母站站控系统、加氢通讯接口等实时通讯，达到目标压力时结束加氢过程。

卸氢柱与充氢柱工作时流程相反。利用长管拖车运输来的压缩氢气作为气源，压缩氢气依次经过加氢软管、拉断阀、进气控制阀、氢气质量流量计、气体过滤器等，在压缩机作用下供给加氢站充装系统，通过加氢机给氢能汽车充装氢气。

加氢柱工作原理图

卸氢柱工作原理图

计量性能要求

    - 最大允许误差

压缩氢气加气柱的最大允许误差为±2.0%。

重复性

压缩氢气加气柱的计量重复性应不超过0.66%。

付费金额误差

压缩氢气加气柱显示的付费金额与计算的付费金额（单价和示值的乘积）之差的绝对值，不应超过压缩氢气加气柱的最小付费变量。

最小质量变量

压缩氢气加气柱的最小质量变量应不大于 0.01 kg。

通用技术要求

外观及随机文件

外观

压缩氢气加气柱各连接部分不得有起皮、脱落、锈蚀等现象。 压缩氢气加气柱的紧固件应连接牢靠，无松动，无变形，连接螺纹应无损伤。

对直接影响计量准确度的部件和装置应有可靠的铅封或其他锁定装置。

压缩氢气加气柱应有供用户查看的显示器，用于显示加氢量、加注金额、单价等信息；显示字符应完整、清晰。

铭牌与标识

压缩氢气加气柱上应有明显的安全、操作标识，并应可靠固定在压缩氢气加气柱的明显处，连接牢靠。

压缩氢气加气柱铭牌一般注明以下内容：

制造商名称（商标）、产品名称及型号规格；

制造日期、出厂编号；

流量范围、准确度等级或最大允许误差；

电源电压、最大工作压力；

防爆标志和防爆合格证编号等。

CPA 标志及计量器具型式批准证书编号（如果适用）。

对于两枪及以上的压缩氢气加气柱，应标注加气枪的编号。

压力范围

压缩氢气加气柱的压力范围见表1

压缩氢气加气柱压力范围

| 公称工作压力（MPa） | 最大工作压力（MPa） |
| --- | --- |
| 20 | 33.4 |
| 30 | 45 |

随机文件

压缩氢气加气柱应有出厂检验合格证、使用说明书，型式评价报告（适用时），说明书中应给出技术要求、安装条件、使用方法、安全防护措施等内容。

氢气质量流量计

压缩氢气加气柱所用的氢气质量流量计应铭牌清晰、标识齐全，准确度、流量范围、温度范围、压力范围、使用介质等应符合压缩氢气加气柱使用要求。

误差调整

压缩氢气加气柱应具备计量误差调整功能。对能改变计量性能的重要参数，应采用机械或电子封印以确保压缩氢气加气柱的参数不能随意被更改。

封印设置

误差调整装置或关键部件应配备带机械封印的防护装置，如氢气质量流量计、电子计控器等。

当机械封印不能阻止对测量结果有影响的重要参数被更改时，应施加电子封印。参数的更改记录应包含的信息有：所更改的参数名称及参数值、更改人、更改时间等。更改记录至少保存 7 年，且无法删除。电子封印只允许被授权人员通过密码进行访问，密码应可以更改。

密封性

在目标压力下，压缩氢气加气柱及附属装置各部件连接处应没有泄漏现象发生。保持压力5min后 ，压降不超过0.2MPa。

限压保护

对于有限压保护功能的压缩氢气加气柱，当储气瓶充装压力达到设定的目标压力时，具备限压保护功能的压缩氢气加气柱（充氢柱具备限压保护功能，卸氢柱不具备）应能自动停止加气。

计量器具控制

检定条件

检定装置

压缩氢气加气柱的检定采用标准表法压缩氢气流量标准装置（压缩氢气加气柱检定装置，以下简称检定装置）。

检定装置的扩展不确定度（包含因子k =2）应不大于被检压缩氢气加气柱最大允许误差绝对值的1/3。

检定装置应配备有效的溯源证书，并满足防爆要求，具备有效期内的防爆合格证；主标准器为氢气质量流量计，应配备有效的检定证书或校准证书，其准确度等级不低于0.5 级，压力范围和流量范围应与被检压缩氢气加气柱相适应；压力测量装置应具备有效期内的检定证书，准确度等级不低于1.6级。

检定装置与压缩氢气相接触的金属和非金属材料应具有良好的氢相容性，并且不能影响加注的气体的品质。

检定介质

检定介质为压缩氢气，并充满管道及流量计，气质应满足 GB/T 3634.2《氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢》及 GB 4962《氢气使用安全技术规程》的要求。检定前将标准装置及储气容器置换为实际检定介质，压力应大于 0.05MPa，储气容器使用后应保留大于 0.05MPa 的氢气，防止空气进入。

检定环境

环境温度：（-25～55）℃。

相对湿度： 20%～95%。

大气压力：（80～110）kPa。

检定项目和方法

检定项目

首次检定、后续检定、使用中检查的项目见表 1。

首次检定、后续检定、使用中检查的项目

| 检定项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观及随机文件 |  | + | + | + |
| 误差调整 |  | + | + | + |
| 封印设置 |  | + | + | + |
| 密封性 |  | + | + | + |
| 计量性能 | 示值误差 | + | + | - |
|  | 重复性 | + | - | - |
|  | 付费金额误差 | + | - | - |
|  | 最小质量变量 | + | + | + |
| 限压保护 |  | + | + | + |

外观及随机文件

检查压缩氢气加气柱的外观及随机文件，应符合 6.1 条要求。

误差调整

检查压缩氢气加气柱的误差调整设置，应符合 6.2 条要求。

封印设置

检查压缩氢气加气柱的封印设置，应符合 6.3 条要求。

密封性

将加气柱与标准装置连接、储气容器连接，连接方式如图2、图3所示。检定条件应符合7.1条要求。

充氢柱检测连接示意图

卸氢柱检测连接示意图

对于尚未加注过氢气的储气容器，使用前应根据设备使用说明将内部介质置换为实际检定介质，达到0.05MPa以上的要求。

如检定前已达到要求可忽略以上步骤。可单独对标准装置及管路进行吹扫、置换。

完成后进行接口处检漏，如果泄漏需重新连接管路并重新检查。

关闭长管拖车进口阀门，打开压缩氢气加气柱加气阀门。启动加气柱至目标压力自动停止。

观察标准装置上压力表示值，并且保持压力5min后，再次观察压力表示值，计算压力降应不超过0.2MPa。

计量性能

检定流量区

按2个流量区进行检定，分别是R(1)、R(2)，每个流量区分别检定3次。后续检定可每个流量区间测量1次，不进行重复性检定，如果示值误差超差，则测量次数为3次。

各流量区的充装压力控制范围见表3。

充装压力控制范围

| 公称工作压力 | 流量区 | 充装起始压力 | 充装终止压力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20Mpa | R(1) | (2~5)MPa | (15~20)MPa |
|  | R(2) | (8~12)MPa | (15~20)MPa |
| 30MPa | R(1) | (2~10)MPa | (25~30)MPa |
|  | R(2) | (10~20)MPa | (15~30)MPa |

过程控制

- 在每个流量区的检定过程中，环境温度变化应不超过5℃，相对湿度变化应不超过10%。

- 在一次检定过程中，检定气源的各管线压力波动应不超过5MPa。

- 检定人员应遵守被检单位安全管理制度（如穿戴安全防护防静电用品、消除火种火源并准备灭火器具等）。

- 一次检定最小充装时间应不少于2分钟，一次充装量不少于10kg。

检定步骤

- 检定装置应可靠接地，通电预热达到装置使用要求。

- 开启压缩氢气加气柱，打开加气柱阀门和储氢容器阀门进行加气，观察压力测量装置示值，当储氢容器的压力达到流量区要求的起始压力时，停止加气，关闭储氢容器阀门。

- 再次开启压缩氢气加气柱，使标准装置中的压力达到限压保护压力后自动停止加气。

- 将压缩氢气加气柱示值回零，同时将检定装置回零（或记录检定装置初始值）。

- 打开储氢容器阀门，开启压缩氢气加气柱进行加气，观察压力测量装置示值，当储氢容器的压力达到设定的目标压力（限压保护数值）时，停止加气，一次检测完成。

- 如需多次测量，重复上述2）～5）的步骤。

- 按上述2）～6）的步骤完成其他流量点的检测。

示值误差

1）记录压缩氢气加气柱累积流量示值，同时记录检定装置累积流量示值，用公式（1）和计算压缩氢气加气柱的单次测量示值误差

（1）

式中：——流量区第次测量时加气柱面板显示的累积流量示值，kg；

——流量区第次测量时检定装置的累积流量示值，kg；

——流量区第次测量的单次示值误差，%。

2）若测量次数为3次，取对应流量区3次示值误差的平均值作为该流量点的示值误差，见（2）式。

（2）

式中：——流量区的示值误差，%；

——测量次数，。

3）各流量区中示值误差绝对值最大值作为压缩氢气加气柱的示值误差。

4）压缩氢气加气柱的示值误差应符合5.1条要求。

重复性

1）重复性用公式（3）计算：

（3）

式中：——为流量区中单次测量示值误差的最大值，%；

——为流量区中单次测量示值误差的最小值，%；

——极差系数（当测量次数为3时，=1.69）；

——流量区的测量重复性，%。

2）取各流量区中重复性最大的值作为压缩氢气加气柱的重复性。

3）压缩氢气加气柱的重复性应符合 5.2 条要求。

付费金额误差

- 付费金额误差检定可与流量区R(1) 的示值误差检定同时进行

- 记录加气柱的最小质量变量Q0和单价PU，按式4计算最小付费变量P0：

(4)

式中：——加气柱的最小付费变量，元；

——加气柱的最小质量变量，kg；

——加气柱面板显示的氢气单价，元/kg）。

每次试验后记录加气柱的加气量Qj和付费金额Pj，按式5计算单次付费金额误差。

(5)

式中：——第j 次加气柱付费金额误差，元；

——第j 次加注结束后加气柱面板显示的付费金额，元；

——第j 次加注结束后加气柱面板显示的氢气质量，kg。

测得的付费金额误差与最小付费变量进行比较，结果应符合5.3条要求。

限压保护

在流量区R（1）检定过程中，检查压缩氢气加气柱到达限压保护规定的数值时，充氢柱是否能自动停止加气，并记录最终压力，应符合6.5的要求。卸氢柱不具备此项功能，该项目不适用。

检定结果处理

检定合格

检定合格的压缩氢气加气柱，必须在能改变计量性能的部位施加封印（氢气质量流量计、电子计控器、流量系数调整设备接口处等），并在压缩氢气加气柱的显著位置粘贴检定合格标志，出具检定证书。

检定不合格

检定不合格的压缩氢气加气柱，出具检定结果通知书，注明不合格项目，并在压缩氢气加气柱的显著位置粘贴暂停使用的标志。

检定周期

压缩氢气加气柱的检定周期一般不超过6个月。

检定证书/检定结果通知书、原始记录的信息格式

检定证书内页信息格式

| 证书编号：×××××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ | 检定地点 |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 |  | % | 大气压力 |  | kPa |  | 检定介质 |  |  |
| 检定使用的计量标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 计量标准证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 标准器检定/校准证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 检定技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检定项目 |  |  | 检定结果 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观及随机文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 误差调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 封印设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 密封性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 付费金额误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 限压保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最小质量变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定结果通知书内页信息格式

检定结果通知书内页信息格式参照以上内容，需指明不合格项目，检定结论为不合格。

检定结果原始记录信息格式

记录编号：                检定证书编号：                       送检单位：                                       第     页/共     页

制造厂家：                   出厂编号：                 型号规格：                  最大允许误差：             流量范围：

计量标准名称：               测量范围：           标准装置不确定度：              计量标准证书号：         有效期至：

标准器名称：                      标准器型号规格:                 标准器编号：             标准器测量范围：

标准器准确度等级：                  标准器证书编号：                              标准器有效期至：

检定依据的文件：                                               检定环境参数：温度：         相对湿度：           大气压力：

公称压力：                检定介质：            单价：        元

| 流量区 | 检定次数 | 初始压力（Mpa） | 加气柱示值（kg） |  | 检定装置示值（kg） | 示值误差（Eij）% | 示值误差平均值（Ei）% |  | 重复性（Eri）% |  | 限压保护（MPa） | 加气柱显示金额（元） |  | 应付金额（元） | 付费金额误差（EJ）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(1) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R(2) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结果 |  | 外观及随机文件：合格不合格 误差调整：合格不合格 封印设置：合格不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最小质量变量：合格不合格 限压保护： 合格不合格 密封性：合格不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差（%）： |  |  |  |  |  | 重复性（%）： |  |  |  |  | 付费金额误差（元）： |  |  |
|  |  | 检定结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期至： |  |  |

检定员：                    核验员：                   检定日期：                    检定地点：

JJG(冀) xxxx—xxxx