河北省地方计量技术规范

JJF(冀)XXX-XXXX

矿用温度及温湿度报警器校准规范

（报批稿）

Calibration Specification of Temperature、Temperature

and Humidity Alarms of Mine

XXXX-XX-XX 发布                           XXXX-XX-XX 实施

河北省市场监督管理局发布

| JJF（冀）XXXX—20XX JJF（冀）XXXX—20XX JJG（冀）XXXX—20XX 矿用温度及温湿度报警器 校准规范 # Calibration Specification of Temperature、 # Temperature and Humidity Alarms of Mine |  |
| --- | --- |

归口单位：河北省市场监督管理局

起草单位：河北冀南矿业安全检测检验有限公司

河北省计量监督检测研究院

河北嘉盛计量检测服务有限公司

本规程委托河北冀南矿业安全检测检验有限公司负责解释

本规范主要起草人：

郝伟伟（河北冀南矿业安全检测检验有限公司）

纪智磊（河北嘉盛计量检测服务有限公司）

索镛桢（河北省计量监督检测研究院）

黄文争（河北冀南矿业安全检测检验有限公司）

参加起草人：

李荣强（河北冀南矿业安全检测检验有限公司）

王玖鹏（冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿）

王志勇（河北冀南矿业安全检测检验有限公司）

王文广（河北冀南矿业安全检测检验有限公司）

张建江（河北嘉盛计量检测服务有限公司）

蔡学敏（河北冀南矿业安全检测检验有限公司）

胡玉玲（河北嘉盛计量检测服务有限公司）

目录

1 范围	1

2 引用文件	1

3概述	1

4 计量特性	1

4.1示值误差	1

4.2温度测量响应时间	2

4.3温度报警误差值	2

4.4报警声级强度	2

4.5报警光信号	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2校准使用的设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1外观检查	3

6.2示值误差	3

6.3温度测量响应时间	4

6.4温度报警功能检查	4

7校准结果的表达	5

8复校时间间隔	5

附录A证书内页格式	6

附录B校准记录格式	7

附录C 温度测量结果的不确定度评定	9

引   言

JJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等共同构成本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJF 1094—2002《测量仪器特性评定》、JJG130—2011 《工作用玻璃液体温度计检定规程》、JJF 1076—2020 《数字式温湿度计校准规范》、JJF 2114-2024《矿用二氧化碳气体检测报警器校准规范》、MT/T381—2007 《煤矿用温度传感器通用技术条件》、AQ 1029—2019 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》等技术标准。

本规范为首次发布。

矿用温度及温湿度报警器校准规范

1  范围

本规范适用于便携式和固定式矿用温度、温湿度报警器的校准，其他矿用仪器含温度、湿度参数的测量可参照本规范实施校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG130—2011 工作用玻璃液体温度计检定规程

JJF 1076—2020 数字式温湿度计校准规范

JJF 2114-2024 矿用二氧化碳气体检测报警器校准规范

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3概述

矿用温度、温湿度报警器（以下简称报警器）主要用于检测矿井作业环境或设备的温度、湿度，通常由感温元件、感湿元件、电路部分、显示系统等部分组成。温度报警器一般采用热电偶作为传感器，当显示值大于报警设定值时，具有声、光报警功能。湿度报警器一般采用测量周围空气的电阻值变化的方式检测空气中水汽的含量。报警器按使用方式分为便携式和固定式。固定式报警器还具有信号传输功能。

4计量特性

- 4.1  示值误差

示值误差应符合表1的规定

表1  示值误差

| 测量参数 | 最大允许误差 |
| --- | --- |
| 温度 | ±2.5%FS，或按仪器说明书要求 |
| 湿度 | 按仪器说明书要求 |

- 4.2  温度测量响应时间

- 25℃时，≤10s（水）。

- 4.3  温度报警误差

- 应不超过示值最大允许误差。

- 4.4报警声级强度

- 便携式报警声级强度应不小于75dB(A)，固定式报警声级强度应不小于 80dB(A)。

- 4.5报警光信号

- 报警光信号应能在黑暗环境距 20m 处清晰可见。

- 以上指标不用于合格判定，仅供参考。

5  校准条件

- 5.1  环境条件

温度：（15~25）℃。

相对湿度：≤85％。

5.2  校准使用的设备

校准使用的计量标准器及主要配套设备见表2。

表2  校准使用的计量标准器及主要配套设备

| 序号 | 测量标准或 设备 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密露点仪 | 露点温度测量范围：（0～40）℃DP，MPE：±0.2℃DP，具有相对湿度显示功能，显示分辨力 0.1%RH 以上； 温度测量范围（0～50）℃，MPE：±0.1℃，显示分辨力 0.1℃以上。 | 温湿度标准器 |
| 2 | 温湿度检定箱 | 温度范围：（0～50）℃； 温度均匀性：0.3℃，温度波动度：±0.2℃； 湿度范围：（10～95）%RH（20℃时）； 湿度均匀性：1.0%RH，（20℃时）； 湿度波动度：±0.8%RH。（20℃时）。 | 提供稳定温湿度温场 |
| 3 | 恒温槽 | 介质为液体，（0 ~ 95）℃，工作区域水平温差≤0.04℃，工作区域最大温差≤0.08℃，波动性≤0.10℃/10min。 | 提供稳定温度温场 |
| 4 | 标准水银温度计 | 测量范围（0~100）℃，或准确度等级不低于标准水银温度计的其它标准器。 | 温度标准器 |
| 5 | 声级计 | （30～130）dB（A）；准确度等级不低于2级。 | 测量温度报警声级强度 |
| 6 | 秒表 | 分度值不低于0.1s。 | 测量响应时间 |
| 7 | 卷尺 | （0~30）m，分辨力不低于1mm。 | 测量观察报警声、光的距离 |

6  校准项目和校准方法

- 6.1  外观检查

a）报警器应标明仪器名称、型号、仪器编号、生产日期、制造单位名称、防爆标志及编号、矿用产品安全标志及编号等应齐全；配件齐全，各功能工作正常，标志清晰。

b）通电后报警器的数据显示清晰、完整，应无影响读数的缺陷。

c）固定式报警器应接线良好，显示正常。

- 6.2示值误差

6.2.1  温湿度检定箱校准温度示值误差

6.2.1.1将标准器工作探头置于温湿度检定箱的中心位置，被校报警器置于温湿度检定箱的有效空间内。

6.2.1.2 温度校准点一般选择为10℃、20℃、30℃与40℃，也可以按照客户要求选择校准点。分别按“升温”和“降温”的顺序控制温湿度箱温度值，当温场的温度达到温度校准点并稳定10min后，每隔2min分别读取标准器示值和被校仪器的测量值，重复读取3 次，取其算术平均值按照公式（1）的计算示值误差：

各温度校准点校准顺序图

∆t=t−ts                           （1）

式中：

∆t——报警器的温度示值误差，℃；

t——报警器温度显示值的平均值，℃；

ts——标准器温度测量平均值，℃。

取上下行程中，绝对值最大值为仪器温度示值误差。

6.2.2  温湿度检定箱校准湿度示值误差

6.2.2.1  将温湿度检定箱的温度值设定为20℃。

6.2.2.2  湿度校准点一般选择为 40%RH、60%RH、80%RH，也可根据客户需要选择校准点。按“升湿”的顺序设定温湿度检定箱的湿度值，当温湿度检定箱的湿度达到校准湿度点并稳定 10min后，每隔2min分别读取标准器值和报警器示值，重复读取3 次，取其算术平均值按式（2）的计算示值误差：

∆H=H−Hs                             （2）

式中：

∆H——报警器的湿度示值误差，%RH；

H——报警器湿度显示值的平均值，%RH；

Hs——标准器湿度测量平均值，%RH。

- 6.3温度测量响应时间

将恒温槽设置为25℃，将报警器的温度敏感元件放入恒温槽中，待显示稳定3min后，记录仪器示值，然后将报警器的温度敏感元件放入5℃的温场中，待显示稳定3min后，再迅速将报警器的温度敏感元件放入25℃温场中，同时启动秒表，记录仪器的显示值达到原显示值的90%所需要的时间，重复测量3次，取其算术平均值为仪器的响应时间。

- 6.4温度报警功能检查

- 6.4.1 温度报警误差

将报警点设定在25℃，或根据客户要求设定报警点。将恒温槽设置为低于报警点10℃，将或报警器的温度敏感元件放入恒温槽中，将恒温槽设置缓慢升温（≤0.1℃/min），当报警器发出报警声时，读取报警示值。重复测量3 次，取其算术平均值为仪器的报警值，与设定值之差为温度报警误差。

- 6.4.2报警声级强度

声级计置于噪音不大于50dB（A）环境中，距报警器声响器轴心正前方1m处，使报警器报警并读取声级计最大值，重复上述操作测量3次，取其平均值为报警声级强度。

- 6.4.3 报警光信号

在黑暗环境中距报警器20 m 处观察报警器的报警光信号。

7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

- 进行校准的日期或校准证书的生效日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- 校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准员及核验员的签名；

- 校准证书批准人的签名；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后，应对仪器重新校准。

附录A                  证书的内页格式

| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、外观检查： |  |  |  |  |  |  |
| 2、温度示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 控温方式 | 校准点（℃） |  | 示值误差（℃） |  | 技术要求（℃） | U(k=2)/℃ |
| 升温 |  |  |  |  |  |  |
| 降温 |  |  |  |  |  |  |
| 3、湿度示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 控湿方式 | 校准点（%RH） |  | 示值误差（%RH） |  | 技术要求（%RH） | U(k=2)/%RH |
| 升湿 |  |  |  |  |  |  |
| 4、响应时间： s |  |  |  |  |  |  |
| 5、报警功能检查 |  |  |  |  |  |  |
| 报警误差值/℃ （设定值： ℃） |  |  |  | 报警声级强度/dB（A） |  |  |
| 报警光信号：黑暗环境中20m处应清晰可见。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本证书校准结果仅对该计量器具有效。 2、本证书封面未加盖校准专用章无效。 3、未经本校准实验室书面授权，不得部分复制本证书。 |  |  |  |  |  |  |

附录B          矿用温度及温湿度报警器校准原始记录

证书编号：                                                        共 2 页第1页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 校准环境 |  |  |  | 温度： ℃；相对湿度： ％RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准装置不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用主要 计量器具 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 证书编号 |  |  | 检定/校准日期 |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、外观检查：□符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、温度示值误差/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 被校仪器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控温方式 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 平均值 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |
| 升温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 降温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、湿度示值误差/%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 被校仪器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 平均值 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 |

矿用温度及温湿度报警器校准原始记录（续）

共 2 页 第2页

| 4、响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值/s |
| 响应时间/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、报警功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警误差值/℃ （报警设定： ℃） | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均值/℃ | 误差值/℃ |
| 报警声级强度/dB（A） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值/℃ |
| 报警光信号 | 黑暗环境中20m处清晰可见。 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |

校准员：                    核验员：              校准日期：     年   月   日

附录C

矿用温度及温湿度报警器温度测量结果不确定度评定示例

C.1、概述

参照本规范对矿用温湿度报警器的计量特性要求和校准方法，矿用温湿度报警器的校准结果为温度示值误差。以精密露点仪作为温度标准器，以温湿度标准箱为温度发生源。本附录，以在20℃的恒温环境中为例校准矿用温湿度报警器温度示值，评定温度示值误差的不确定度。

C.2、测量模型

被校矿用温湿度报警器温度示值误差∆t的计算公式为：

∆t=t−ts                    （3）

式中：

∆t——被校矿用温湿度报警器温度示值误差，℃；

t——被校矿用温湿度报警器温度示值的平均值，℃；

ts——标准器温度示值的平均值，℃；

C.3、温度示值误差的不确定度评定

C.3.1  不确定度计算公式

对式（1）各分量求偏导，各分量的灵敏度系数如下：

c1=∂∆t∂ts=−1；c2=∂∆t∂t=1

温度示值误差的合成标准不确定度可由式（2）计算得出：

uc(∆t)=[c1.u(ts)]2+[c2.u(t)]2

式中：

uc(∆t)——温度示值误差的合成标准不确定度，℃；

u(ts)——温度标准值的不确定度，℃；

u(t)——被校矿用温湿度报警器温度示值的不确定度，℃

C.3.2  不确定度分量的评定

C.3.2.1  矿用温湿度报警器温度示值引入的标准不确定度分量u(t)

矿用温湿度报警器温度示值的不确定度分量的来源，主要是仪器重复性和分辨力。

以20℃测量点情况为例，在相同条件下重复测量3次，结果见下表C.1。

表C.1  20℃测量重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20℃时的示值误差 | 0.5℃ | 0.2℃ | 0.3℃ | 0.3℃ |

实际校准中，测得值为3次的平均值，则由极差公式计算其测量重复性得：

u1(t)=0.3/(1.69*3）=0.102℃

被校矿用温湿度报警器温度分辨力为0.1℃，不确定区间半宽为0.05℃，服从均匀分布，则标准不确定分量为：

u2(t)=0.05/3=0.029℃

因重复性和分辨力引入的不确定分量具有相关性，取其大者为矿用温湿度报警器温度示值引入的标准不确定度分量，则：

u(t)=u1(t)=0.102℃

C.3.2.2温度标准值引入的标准不确定度u(ts)

根据本规范规定，标准器精密露点仪温度MPE为：±0.1℃，考虑均匀分布，其引入的不确定度为：0.1℃/3=0.058℃。

温湿度标准箱作为温度源，需要考虑温度均匀度和波动度的影响。

根据本规范的规定，温度均匀度为0.3℃，考虑均匀分布，温度均匀度引入的不确定度为：0.3/2×3=0.087℃；

根据本规范的规定，温度波动度为±0.2℃，考虑均匀分布，温度波动度度引入的不确定度为：0.1℃/3=0.058℃。

因此，温度标准值引入的不确定度为：

uts=0.0582+0.0872+0.0582=0.120℃

C.3.3 温度示值误差的合成标准不确定度uc(∆t)

由于公式（2）计算得到：

uc∆t=0.1022+0.1202=0.157℃

C.3.4温度示值误差的扩展不确定度U∆t

取包含因子k=2，则温度示值误差的扩展不确定度为：

U∆t=2×0.157=0.4℃

JJF(冀)XXX-XXXX