河 北 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF(冀) XXXX—2025

径流泥沙自动监测仪校准规范

Calibration Specification for Automatic Monitor of Runoff

and Sediment Content

（报批稿）

2025―XX―XX发布                    2025―XX―XX实施

河北省市场监督管理局发布

径流泥沙自动监测仪校准规范

Calibration Specification for Automatic Monitor of Runoff and Sediment Content

JJF(冀) XXXX-2025

| 归 口 单 位： | 河北省市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 河北省计量监督检测研究院 |
|  | 河北省水土保持工作总站 |
| 参加起草单位： | 保定市水土保持试验站 |
|  | 河北省桃林口水库事务中心 |
|  | 北京天航佳德科技有限公司 |
|  | 西安新汇泽测控技术有限公司 |

本规范委托河北省计量监督检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

王  波 (河北省计量监督检测研究院)

胡维银 (河北省水土保持工作总站)

陈彦霖 (河北省计量监督检测研究院)

参加起草人：

侯  克 (河北省水土保持工作总站)

邢静芳 (河北省计量监督检测研究院)

张广英 (保定市水土保持试验站)

王  洁 (保定市水土保持试验站)

孙宪斌 (河北省桃林口水库事务中心)

卢  勇 (北京天航佳德科技有限公司)

李军德 (西安新汇泽测控技术有限公司)

目    录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  术语	1

3.2  计量单位	1

4  概述	1

4.1  工作原理	1

4.2  结构组成	2

5  计量特性	2

5.1  径流量示值误差	2

5.2  含沙量示值误差	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其他设备	2

7  校准项目和校准方法	3

7.1  校准项目	3

7.2  校准方法	3

8  校准结果	6

9  复校时间间隔	6

附录A  校准原始记录格式	7

附录B  校准证书内页格式	9

附录C  校准结果的不确定度评定实例	10

C.1  监测仪径流量示值误差不确定度评定	10

C.2  监测仪含沙量示值误差不确定度评定	12

# 引    言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

径流泥沙自动监测仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于质量体积法测量原理的径流泥沙自动监测仪的校准。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 20465—2006 水土保持术语

SL/T 227—2024 水土保持监测技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

## 3.1  术语

3.1.1  径流泥沙自动监测仪 automatic monitor of runoff and sediment content

径流泥沙自动监测仪是一种自动监测记录地表坡面径流小区的降雨过程径流量和含沙量的设备或系统，以下简称监测仪。

3.1.2  径流量 runoff volume

某一时间段内，在特定坡面下产生的径流体积。

3.1.2  含沙量 sediment concentration

单位体积水体中所含泥沙的量，通常以kg/m³表示。[GB/T 20465—2006，2.2.31]

## 3.2  计量单位

3.2.1  质量：克、千克，符号 g、kg。

3.2.2  径流量：升、立方米，符号 L、m3。

3.2.3  含沙量：千克每立方米，符号 kg/m3。

# 4  概述

## 4.1  工作原理

基于相同体积下不同泥沙含量的泥水质量不同的原理，监测仪通过体积测量单元、质量测量单元测得流经收集容器的泥水质量及体积，并通过数据处理得出径流量和含沙量。

## 4.2  结构组成

监测仪主要由进水单元、排水单元、收集容器、体积测量单元、质量测量单元、数据处理单元组成，如图1所示。

图1 径流泥沙监测仪示意图

1—进水单元；2—收集容器；3—体积测量单元；4—质量测量单元；5—排水单元；6—数据处理单元

# 5  计量特性

## 5.1  径流量示值误差

径流量的最大允许误差为±5%。

## 5.2  含沙量示值误差

含沙量的最大允许误差为±10%。

注：以上指标不适用于合格判定，仅供参考。

# 6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（5～40）℃。

6.1.2  相对湿度：不大于95%。

6.1.3  无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 6.2  测量标准及其他设备

测量标准见表1，其他设备见表2。

表1  测量标准

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 测量范围通常为：（0.5～6000）g，准确度等级：级 |
| 2 | 标准金属量器组 | （1～100）L，三等 |

表2  其他设备

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 量筒 | 500mL，量入式，MPE：±2.5mL |
| 2 | 温度计 | 测量范围：（0～50）℃，分度值：0.1℃ |
| 3 | 土壤筛 | 孔目尺寸：（2～5）mm |
| 4 | 干燥箱 | 温控范围：（10～200）℃，MPE：±2℃ |
| 5 | 电子秒表 | 分辨力：0.01s |

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准项目

校准项目见表3。

表3  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 径流量示值误差 |
| 2 | 含沙量示值误差 |

## 7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  外观检查

铭牌应标记清晰，至少包含以下信息：制造商名称、产品名称、型号规格、收集容器标称容积、出厂编号、制造年月等。

监测仪外观无损伤、锈蚀，容器表面光滑，结构牢固可靠。

7.2.1.2  调平

校准前确保监测仪处于水平状态。

7.2.1.3  清洗

校准前应对监测仪收集容器进行冲洗，确保内壁不得附着任何异物。

7.2.1.4  泥沙样品制备

7.2.1.4.1  泥沙样品需按要求烘干过筛，烘箱温度约（105±2）℃，持续时间（4～6）h，筛网孔目尺寸为（2～5）mm。泥沙样品应干燥后密封保存。

7.2.1.4.2  泥沙样品密度计算

向量筒内注水至300mL，记作V水，将量筒放置在电子天平上称重，得到量筒和水的总质量m水+筒；取一定量泥沙样品加入量筒中，并确保混合液体液位高度不超过500mL容量线，搅拌均匀后静置10min，读取混合液体积V混，再将量筒放置在电子天平上称重，得到量筒和混合液的总质量m混。

泥沙样品质量：

m沙=m混-m水+筒                                                          （1）

泥沙样品体积：

V沙=V混-V水                                                                  （2）

泥沙样品密度：

ρ沙=m沙/V沙                                       （3）

重复试验3次，取平均值作为泥沙样品的密度。

7.2.2  径流量示值误差

7.2.2.1  一般选取监测仪收集容器标称容积的10%、50%和90%的点进行校准，可调整范围为校准点的±10%。

7.2.2.2  根据校准点选择合适的标准金属量器，将标准金属量器置于收集容器上方，并调平。

7.2.2.3  用排液管将标准金属量器的排液口与被校收集容器的入水口相连，连接处不得有渗漏现象。

7.2.2.4  注水到标准金属量器计量颈上沿充分润湿其内表面，然后打开放液阀门，以最大排放量方式将标准金属量器内的水排放到收集容器内。在滴流状态下等待2min，关闭放液阀门，移开连接软管，使标准金属量器处于校准前的等待状态。

7.2.2.5  将收集容器中的水排空，在滴流状态下等待2min，关闭放液阀门，使被校收集容器处于待校状态。

7.2.2.6  注水至标准金属量器标称容量刻线位置，得到标准径流量Vsi。

7.2.2.7  打开标准金属量器的放液阀门，将水排入到收集容器内，在滴流状态下等待2min后，关闭放液阀门，读取并记录监测仪的径流量示值Vi。

7.2.2.8  每个校准点重复测量2次，径流量示值误差按公式（4）计算：

（4）

式中：

EVij——第i校准点第j次测量的径流量示值误差，%；

Vij——第i校准点第j次测量的径流量示值，L；

Vsi——第i校准点的标准径流量，L。

7.2.2.9  重复上述步骤，依次对每个校准点进行校准，取2次示值误差的算术平均值作为第i个校准点的径流量示值误差。

7.2.3  含沙量示值误差

7.2.3.1  含沙量校准点的选择

含沙量校准点应不少于3个，在监测仪测量范围内，一般为满量程的10%、50%、90%，可调整范围为校准点的±10%。

7.2.3.2  含沙量示值误差校准

含沙量示值误差的校准建议选取监测仪收集容器标称容积的60%～90%的水，通过标准金属量器量取，加入到收集容器中。

按照7.2.3.1确定的含沙量校准点，根据公式（5）计算10%含沙量所需泥沙样品的质量m，将称重后的泥沙样品倒入收集容器中，静止5min，读取监测仪含沙量示值Wi并记录。

（5）

式中：

mi——第i校准点泥沙样品的质量，kg；

Wsi——第i校准点的标准含沙量，kg/m3。

每个校准点重复测量2次，含沙量示值误差按公式（6）计算：

（6）

式中：

EWij——第i校准点第j次测量的泥沙含量示值误差，%；

Wij——第i校准点第j次测量的泥沙含量示值，kg/m3；

Wsi——第i校准点的标准含沙量，kg/m3。

7.2.3.3  重复上述步骤，依次对每个校准点进行校准，取2次示值误差的算术平均值作为第i个校准点的含沙量示值误差。

# 8  校准结果

校准原始记录格式和校准证书格式参照附录A和附录B。

不确定度评定实例见附录C。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议为1年。

# 附录A

校准原始记录格式

| 客户名称 |  |  |  |  |  | 客户地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
| 器具编号 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 温度 ℃ |  | 湿度 %RH |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |
| 校准使用的主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 编号 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 溯源机构 |  | 证书编号 | 有效期至 |
| 校准结果： 1.径流量示值误差校准数据 容器序号; 校准点; 标准径流量Vsi(L); 径流量示值Vi(L); 示值误差 (%); 平均示值误差(%); 扩展不确定度Urel(%)，k=2. 1; 1. 2. 3. 2; 1. 2. 3. 2.泥沙样品密度 次数; 水的体积V水(mL); 量筒和水的总质量m水+筒(g); 混合液体积V混(mL); 量筒和混合液的总质量m混(g); 泥沙样品密度ρ沙(g/mL); 泥沙样品密度平均值(g/mL). 1. 2. 3. 3.含沙量示值误差校准数据 容器序号; 校准点; 标准含沙量Wsi(kg/m3); 含沙量示值Wi(kg/m3); 示值误差 (%); 平均示值误差(%); 扩展不确定度Urel(%)，k=2. 1; 1. 2. 3. 2; 1. 2. 3. |

# 附录B

校准证书内页格式

| 校准使用的主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期至 | 溯源机构 |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  | 湿度 |  | %RH | 地点 |  |  |

校准结果

1.径流量示值误差校准

| 容器序号 | 校准点 | 标准径流量Vs(L) | 示值误差(%) | 扩展不确定度Urel(%)，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

2.含沙量示值误差校准

| 容器序号 | 校准点 | 标准含沙量Ws(kg/m3) | 示值误差(%) | 扩展不确定度Urel(%)，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

# 附录C

校准结果的不确定度评定实例

## C.1  监测仪径流量示值误差不确定度评定

- C.1.1  校准方法概述

- C.1.1.1  被校对象：标称容积30L，含沙量最大测量值为500kg/m3的监测仪。

- C.1.1.2  计量标准器：三等标准金属量器组。

- C.1.1.3  校准方法：校准点选择15L，选择相应的标准金属量器往容器中加水，静止2min后读取被校仪器径流量示值，计算径流量的相对示值误差。

- C.1.2  测量模型

式中：

EV——径流量相对示值误差，%；

- V——径流量示值，L；

- Vs——标准径流量，L。

- 假设各输入量互不相关，则不确定度传播律公式为：

式中：

c——灵敏系数；

c1=1/Vs；

- c2=-V/Vs2。

- C.1.3  不确定度来源和不确定度分量评定

- C.1.3.1  被校仪器测量结果引入的标准不确定度分量u(V)

- 被校仪器的测量结果引入的标准不确定度应取重复性测量引入的标准不确定度和仪器分辨力引入的标准不确定度的二者的较大值。

- C.1.3.1.1  重复性测量引入的标准不确定度分量u1(V)

- 采用A类方法评定。以径流量校准点15L为例，选择相应的标准金属量器量取水，加入至监测仪容器中，读取径流量值，在重复性条件下测量2次，得到的测量结果如下表所示：

| - 校准次数 | - 标准径流量值（L） | - 径流量示值（L） | - 示值误差（L） | - 重复性s（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 15 | - 14.73 | - -0.27 | - 0.11 |
| - 2 | - 15 | - 14.85 | - -0.15 |  |

- 测量2次取算术平均值，则

- C.1.3.1.2  被校仪器分辨力引入的标准不确定度分量u2(V)

- 本次所用的被校仪器的分辨力为0.01L,按照均匀分布，其引入的标准不确定度分量为：

- 由于u2(V)＜u1(V)，所以分辨力引入的标准不确定度分量u2(V)可忽略不计。

- C.1.3.1.3  被校仪器测量结果引入的标准不确定度分量u(V)

由于u2(V)忽略不计，所以可得：

- C.1.3.2  标准金属量器引入的标准不确定度分量u(Vs)

- 本次校准以三等标准金属量器作为标准器，由JJG 259《标准金属量器》检定规程计量性能要求5.1可得，三等标准金属量器的最大允许误差为：±0.05%，按照均匀分布，其标准不确定度分量如下：

- C.1.4  输入量的标准不确定度汇总表

| 标准不确定度u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ci | ∣ci∣u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(V) | 被校仪器引入的标准不确定度 | 0.08L | 0.067L-1 | 0.0054 |
| u(Vs) | 标准金属量器引入的标准不确定度 | 0.005L | -0.067L-1 | 0.00034 |

- C.1.5  合成标准不确定度

- 输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式计算得

C.1.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则其扩展不确定度为：

## C.2  监测仪含沙量示值误差不确定度评定

- C.2.1  校准方法概述

- C.2.1.1  被校对象：标称容积30L，含沙量最大测量值为500kg/m3的监测仪。

- C.2.1.2  计量标准器：三等标准金属量器组；6kg，级电子天平。

- C.2.1.3  校准方法：校准点选择50kg/m3，根据选择的校准点，用电子天平称取泥沙样品与标准金属量器量取的水进行混合配置相应的标准泥沙样品，加入到被校仪器中，读取被校仪器含沙量示值，与标准含沙量比较，计算两者之间的相对示值误差。

- C.2.2  测量模型

- 式中：

EW——监测仪的示值误差，kg/m3；

W——监测仪含沙量示值，kg/m3；

Ws——监测仪标准含沙量，kg/m3；

- m——泥沙样品质量，kg；

- V水——标准金属量器的标称容量，m³；

- ρ沙——泥沙样品密度，kg/m³。

- 假设各输入量互不相关，则不确定度传播律公式为：

- 式中：

- c1、c2、c3、c4——灵敏系数；

- ；

- ；

- ；

- 。

- C.2.3  不确定度来源和不确定度分量评定

- C.2.3.1  被校仪器的测量结果引入的标准不确定度分量u(W)

- 被校仪器的测量结果引入的标准不确定度应取重复性测量引入的标准不确定度和仪器分辨力引入的标准不确定度的二者的较大值。

- C.2.3.1.1  重复性引入的标准不确定度分量u1(W)

- 采用A类方法评定。选择一台监测仪，选择含沙量为50kg/m³为测量点，重复测量2次，得到的测量结果如下表所示：

| - 校准次数 | - 标准含沙量（kg/m³） | - 含沙量示值（kg/m³） | - 示值误差（kg/m³） | - 重复性s（kg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 50 | - 50.3 | - 0.3 | - 0.71 |
| - 2 | - 50 | - 51.1 | - 1.1 |  |

- 测量2次取算术平均值，则

- C.2.3.1.2  被校仪器分辨力引入的标准不确定度分量u2(W)

- 本次所用的被校仪器的分辨力为0.1kg/m³，按照均匀分布，其引入的标准不确定度分量为：

- 由于u2(W)＜u1(W)，所以u2(W)可忽略不计。

- C.2.3.1.3  被校仪器测量结果引入的标准不确定度分量u(W)

由于u2(W)忽略不计，所以可得：

- C.2.3.2  泥沙样品的质量称量引入的标准不确定度分量u(m)

- 泥沙样品的质量称量引入的不确定度主要是由电子天平的最大允许误差引入的，电子天平准确度等级为级，测量范围为（5～6000）g，其最大允许误差MPE：±0.05g，区间半宽为0.05g，按照均匀分布，则由泥沙样品的质量的称量引入的标准不确定度为：

- C.2.3.3  水的体积引入的标准不确定度分量u(V水)

- 水的体积引入的标准不确定度主要是由标准金属量器的最大允许误差引入的，标准金属量器的准确度等级为三等，本次校准所需的水为20L，需要使用20L的标准金属量器，20L标准金属量器的最大允许误差为MPE：±0.005L，区间半宽为0.005L，假设均匀分布，则由标准金属量器组引入的相对标准不确定度为

- C.2.3.4  泥沙样品的密度引入的标准不确定度分量u(ρ沙)

- 泥沙样品密度的计算公式为：ρ沙=m沙/V沙，因此，泥沙样品的密度引入的标准不确定度主要由泥沙样品的质量和泥沙样品的体积引入，即由电子天平和量筒的最大允许误差引入。

- 测量模型为：

- ρ沙=m沙/V沙

- 假设各输入量互不相关，则不确定度传播律公式为：

- 式中：

- c5、c6——灵敏系数；

- ；

- 。

- C.2.3.4.1  泥沙样品的质量称量引入的标准不确定度分量u(m沙)

- 泥沙样品的质量称量引入的标准不确定度分量主要由电子天平的最大允许误差引入，本次校准所用的电子天平的量程为（0.5～6000）g，准确度等级为级，本次校准称量泥沙样品的质量在500g以下，由电子天平检定规程可得，其最大允许误差为±0.05 g，按照均匀分布，由于测量过程中电子天平使用了两次，则：

- C.2.3.4.2  泥沙样品的体积引入的标准不确定度分量u(V沙)

- 泥沙样品的体积引入的标准不确定度分量主要由所用量筒的最大允许误差引入，本次校准所用的量筒为500mL，由检定规程可得，其最大允许误差为±5mL，按照均匀分布，由于测量过程中量筒使用了两次，则：

- C.2.3.4.3  泥沙样品的密度引入的标准不确定度分量u(ρ沙)

- C.2.4  输入量的标准不确定度汇总表

| 标准不确定度u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ci | ∣ci∣u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(W) | 被校仪器引入的标准不确定度 | 0.5kg/m3 | 0.02m3/kg | 0.01 |
| u(m) | 泥沙样品的质量称量引入的标准不确定度 | 0.03g | -0.001g-1 | 0.00003 |
| u(V水) | 水的体积引入的标准不确定度 | 0.003L | 0.05L-1 | 0.00015 |
| u(ρ沙) | 泥沙样品的密度引入的标准不确定度 | 94.3kg/m3 | -7.2×10-6m3/kg | 0.00067 |

- C.2.5  合成标准不确定度

- 输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式计算得

- C.2.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则其扩展不确定度为：