河北省地方计量技术规范

JJF（冀）XXXX－202X

水活度测定仪校准规范

Calibration Specification for Water Activity Analyzers

（报批稿）

20XX－XX－XX发布                    20XX－XX－XX实施

河 北 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布

JJF(冀) XXXX－202X

水活度测定仪校准规范

Calibration Specification for Water Activity Analyzers

归口单位：河北省市场监督管理局

主要起草单位：河北省计量监督检测研究院

北京市计量检测科学研究院

天津市计量监督检测科学研究院

山西省检验检测中心（山西省标准计

量技术研究院）

内蒙古自治区计量测试研究院

参加起草单位：石家庄四药有限公司

石药集团欧意药业有限公司

本规范委托河北省计量监督检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

洪  钏 （河北省计量监督检测研究院）

戴宝峰 （河北省计量监督检测研究院）

赵少雷 （北京市计量检测科学研究院）

郭超毅 （天津市计量监督检测科学研究院）

宋福胜 （山西省检验检测中心（山西省标准计

量技术研究院））

云彩丽 （内蒙古自治区计量测试研究院）

参加起草人：

李晨光 （石家庄四药有限公司）

张  津 （石药集团欧意药业有限公司）

目    录

引 言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语和定义	（1）

4 概述	（1）

5 计量特性	（1）

6 校准条件	（2）

6.1 环境条件	（2）

6.2 测量标准及其他设备	（2）

7 校准项目和校准方法	（2）

7.1 水活度示值误差	（2）

7.2 水活度重复性	（2）

7.3 温度示值误差	（3）

8 校准结果表达	（3）

9 复校时间间隔	（4）

附录A 校准原始记录参考格式	（5）

附录B 校准证书（内页）参考格式	（6）

附录C 水活度示值误差校准结果扩展不确定度评定示例	（7）

引   言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB 5009.238—2016《食品安全国家标准 食品水分活度的测定》、GB/T 34790—2017《粮油检验 粮食籽粒水分活度的测定 仪器法》、GB/T 43859—2024《水分活度仪性能测定方法》等相关技术文件。

本规范为首次发布。

水活度测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于采用平衡相对湿度法测量原理的水活度测定仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列版本的文件：

GB 5009.238—2016 食品安全国家标准 食品水分活度的测定

GB/T 34790—2017 粮油检验 粮食籽粒水分活度的测定 仪器法

GB/T 43859—2024 水分活度仪性能测定方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和定义

水活度 water activity

样品在指定空间内的水蒸气分压与相同温度下纯水的饱和蒸汽压的比值，又称水分活度，或水活性。

[来源：GB∕T 43859-2024，3.1，有修改]

4 概述

水活度测定仪（又称水分活度测定仪，以下简称活度仪）主要用于测量药品或食品等的水活度，通常采用平衡相对湿度法测量原理，水活度在数值上等于密闭环境的相对湿度，通过测量密闭环境中的相对湿度得到样品的水活度。

活度仪主要由样品仓、传感器、数据处理和显示单元等组成。

5 计量特性

活度仪计量特性指标见表1。

表1 活度仪计量特性指标

| 校准项目 | 计量特性 |
| --- | --- |
| 水活度示值误差 | 不超过±0.02 |
| 水活度重复性 | ≤1.5% |
| 温度示值误差 | 不超过±0.5 ℃ |

注：以上计量特性不用于合格性判定，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 温度：（25±5）℃，实验室温度波动≤2℃/2h。

6.1.2 相对湿度：不大于85%。

6.1.3 供电电源：电压（220±22）V，频率（50±0.5）Hz，或满足仪器说明书要求。

6.1.4 仪器工作台应平稳，避免阳光直射或接近通风口，周围无强烈机械振动和电磁干扰源。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 标准物质：使用经国家计量行政部门批准的水活度国家标准物质，测量范围（0.2~1.0），扩展不确定度不大于0.007（k=2）。

6.2.2 数字温度计：测量范围（0～50）℃，分辨力不大于0.01 ℃。

7 校准项目和校准方法

7.1 水活度示值误差

控温型活度仪设置测量温度为25 ℃（对于非控温型活度仪置于25 ℃的环境中），调整活度仪为正常工作状态。分别测量3种水活度标准物质，所选水活度标准物质的水活度分别满足0＜aw≤0.6、0.6＜aw＜0.9、0.9≤aw≤1.0的要求，重复测量每种溶液3次，取算术平均值作为活度仪的测量结果，按照公式（1）计算水活度示值误差。

∆aw=aw−aw,s                           （1）

式中：∆aw——水活度示值误差；

aw——3次测量结果的算术平均值；

aw,s——标准值。

7.2 水活度重复性

按7.1实验条件，选取标准值为0.6＜aw＜0.9的水活度标准物质，在活度仪上重复测量7次，按照公式（2）计算水活度重复性。

（2）

式中：——水活度重复性；

aw,i——第i次测量值；

aw——7次测量值的平均值。

## 7.3 温度示值误差

无控温功能活度仪不做此项。

控温型活度仪设置测量温度为25 ℃，打开样品室，将数字温度计贴附于样品室底部中心，关闭样品室，待数字温度计读数稳定后，同时记录活度仪的显示温度及数字温度计的温度示值，按照公式（3）计算活度仪的温度示值误差。

（3）

式中：——温度示值误差，℃；

——被校活度仪温度示值，℃；

——数字温度计示值，℃。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用相关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效的标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔最长不超过一年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 校准原始记录参考格式

| 客户名称： |  | 校准地点： |  | 证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号： |  | 仪器编号： |  | 制造单位： |  |
| 环境温度： |  | 环境湿度： |  | 校准依据： |  |
| 校准员： |  | 核验员： |  | 校准日期： |  |
| 测量标准及其他设备 | 编号 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 有效期至 |

一、水活度示值误差

| 标准值 | 测得值 |  |  |  | 示值误差 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

二、水活度重复性

| 标准值 | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |  |

三、温度示值误差

| 数字温度计测得值 | 被校活度仪温度示值 | 温度示值误差 |
| --- | --- | --- |

# 附录B

校准证书（内页）参考格式

校准结果

一、水活度示值误差：

| 标准值 | 测得值 | 示值误差 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

二、水活度重复性：

三、温度示值误差：

-----以下空白-----

附录C

水活度示值误差校准结果扩展不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：

温度：（25±5）℃；相对湿度：不大于85%。

C.1.2 标准物质：

水活度国家标准物质，测量范围（0.2~1.0），扩展不确定度不大于0.007（k=2）。

C.1.3测量方法

选择一台性能稳定、工作正常的水活度测定仪，调整仪器为正常工作状态，根据规范中的规定，选取适合的标准物质，进行测量并记录活度仪的测得值。

C.2 测量模型及不确定度计算公式

C.2.1 建立测量模型

按照式（C.1）计算水活度示值误差：

∆aw=aw−aw,s                              （C.1）

式中：∆aw——水活度示值误差；

aw——3次测量结果的算术平均值；

aw,s——标准值。

C.2.2 合成标准不确定度计算公式

示值误差测量不确定度来源于测量结果平均值（aw）引入的不确定度和校准点的标准值（aw,s）引入的不确定度，各测量不确定度不相关，则有：

（C.2）

根据测量模型，计算灵敏系数：

由公式（C.2）可得合成标准不确定度计算公式（C.3）：

（C.3）

式中，uc(∆aw)、u(aw)、u(aw,s)分别是示值误差的不确定度以及测得平均值、校准点的标准值两个输入量引入的不确定度分量。

C.3 标准不确定度分析与评定

C.3.1 不确定度分量来源及其描述

不确定度分量来源及其描述见表C.1。

表C.1 不确定度分量来源及其描述

| 标准不确定分量 | 不确定度来源 | 分量描述 |
| --- | --- | --- |
| u(aw) | 测得平均值引入的不确定度 | 测量重复性引入的不确定度分量u1(aw) |
|  |  | 分辨力引入的不确定度分量u2(aw) |
| u(aw,s) | 校准点的标准值引入的不确定度 | 标准物质定值引入的不确定度分量u(aw,s) |

C.3.2 输入量aw的标准不确定度u(aw)的评定

输入量aw的标准不确定度分量u(aw)的来源有两个，一是测量重复性引入的不确定度分量u1(aw)；二是分辨力引入的不确定度分量u2(aw)。

C.3.2.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1(aw)

测量重复性引入的标准不确定度分量u1(aw)，可通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

选择一台性能稳定、工作正常的活度仪，选取标准值分别为0.252、0.762、0.950的3种水活度标准物质进行测量，重复测量7次，并按公式（C.4）计算单次测量的实验标准偏差，见表C.2。

表C.2 水活度标准值测量结果及标准偏差

| 标准值 | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |  |
| 0.252 | 0.247 | 0.249 | 0.249 | 0.248 | 0.252 | 0.254 | 0.250 | 0.250 | 0.0025 |
| 0.762 | 0.770 | 0.774 | 0.772 | 0.771 | 0.776 | 0.770 | 0.772 | 0.772 | 0.0022 |
| 0.950 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.959 | 0.962 | 0.960 | 0.959 | 0.959 | 0.0017 |

（C.4）

由于实际测量是在重复性条件下测量3次，以3次的算术平均值为测得结果，依据公式（C.5）计算测量重复性引入的标准不确定度分量u1(aw)，见表C.3。

（C.5）

表C.3 重复性引入的标准不确定度

| 标准值 | 测得平均值 | 标准偏差 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.252 | 0.250 | 0.0025 | 0.0015 |
| 0.762 | 0.772 | 0.0022 | 0.0013 |
| 0.950 | 0.959 | 0.0017 | 0.0010 |

C.3.2.2 被测活度仪分辨力引入的标准不确定度分量u2(aw)

被测活度仪分辨力为0.001，分辨力引入的标准不确定度分量：

由于活度仪分辨力引入的标准不确定度分量小于测量重复性引入的标准不确定度分量，因此本例忽略分辨力引入的标准不确定度分量。

C.3.3 输入量aw,s的标准不确定度u(aw,s)的评定

输入量aw,s的标准不确定度u(aw,s)的来源主要是有证标准物质定值引入的不确定度分量。

查询标准物质证书可知标准物质标准值的不确定度U=0.006（k=2），按B类方法进行评定，则:

C.4 合成标准不确定度

合成标准不确定度见表C.4。

表C.4 合成标准不确定度

| 标准值 | 0.252 | 0.762 | 0.950 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏系数 | 1 | 1 | 1 |
| 标准不确定度u(aw) | 0.0015 | 0.0013 | 0.0010 |
| 灵敏系数 | -1 | -1 | -1 |
| 标准不确定度u(aw,s) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度uc(∆aw) | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 |

C.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，各测量点示值误差的扩展不确定度：

示值误差的扩展不确定度见表C.5。

表C.5 示值误差的扩展不确定度

| 测量点 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 0.252 | 0.762 | 0.950 |
| 示值误差的扩展不确定度U（k=2） | 0.007 | 0.007 | 0.007 |